BT-9300ST激光粒度仪操作规程

一、开机顺序：粒度仪→粒度分析软件

二、关机顺序：粒度分析软件→粒度仪

三、常规测试时的操作步骤：

- 测试准备：（1）填写“测量-文档”信息（主要是样品名称的更改）（2）点击“下一步” 进入“测试参数”：选择合适的物质（如通用）、介质（如水）等，再选择合适的分析模式（一般选“通用”）（3）右下角点“常规测试”进入常规测试窗口。（4）然后打开循环泵和超声波，关闭循环（2-3次）消除气泡（每次间隔5秒），最后准备测试时同时开启超声、循环。

- 开始测试：（1）背景：背景高度应在1-4之间，横坐标长度小于20格，20格以后没有信号。满足这几点软件会提示系统状态极佳然后点击“确认”后背景将被保存下来。（2）加样：等待横坐标下面的进程指示调走到100%，“背景”变成“遮光率”字样开始加样，一般遮光率应在10%-15%之间。（3）分散：超声分散（0.1-3）分钟不等（根据样品本身性质），同时点击“实时”观看样品是否稳定。（4）测试：如果“实时”结果稳定，点击“连续”按钮开始测试并显示结果。（5）保存：点击平均值一行，点“保存”按钮，将结果保存到数据库里，测试结束（如果测量多个连续结果，要把每次测量结果保存时，区分样品名字，一般在名字后面加入-1-2-3）。（6）打印：如果需要打印可点击“样品-查询”点击要打印的结果然后点击软件左上角打印进行打印。

- 清洗：点击“清洗”图标清洗循环分散系统，然后准备进行下次测试。

四．自动测试时的操作步骤：

- （1）填写“测量-文档”信息（主要是样品名称的更改）（2）点击“下一步” 进入“测试参数”：选择合适的物质（如通用）、介质（如水）等，再选择合适的分析模式（一般选“通用”）（3）点击“自动流程”：更改所测样品在常规测试已经选好的测试条件（如超声时间等）（4）右下角点“自动测试”进入自动测试窗口。

- 自动测试：点击“自动测试”按钮，待提示请加入样品时加入适量的样品（遮光率为10%-15%），就等待结果即可。

五.准确性标定方法：

- 标定周期：通常半年标定一次，仪器经过维修后要标定再投入使用、更换样品池、重装软件时需要重新进行标定。

- 标定方法：（1）点击“设置-仪器标定”输入密码better(小写字母)就可进入标定窗口。（2）点击“自动标定”按钮测试背景，然后根据提示加入样品，遮光率为15%-18%，等待3分钟后会自动标定，如果成功系统会自动在这多次中选择偏差最小的一个显示OK，双击带OK的打开，保存下来如果失败标定窗口显示“标定失败”就要检查仪器或标定操作的问题了。

六．注意事项：

- 实验室温度在10~30度之间，相对湿度小于85%，仪器要避免阳光直照。

- 实验室环境应干净整洁无烟尘，实验室周围没有机械振动源和电磁干扰源。

- 实验室电压要稳定，波动范围小于3V，并具有良好接地线。

- 在长期不使用的情况下要把“循环分散器”清洗干净后加入适量的纯净介质进行放置，定期更换介质（PS：冬季7天左右更换一次，其它季节3天左右）

- 清洗样品池时，要按说明书中要求进行。背景信号横坐标20后面有信号，一般认为是样品池脏了，需要清洗了。清洗时用手拿样品池两边的毛边，不要接触或划伤透光面。清洗结束后安装样品池时要按原方向放回（即有“黑”点处要对着金属组件的“黄”点处）。如果背景不正常要进行背景校准。方法是将循环池加满水，消泡后启动循环泵，然后打开“测量-常规测试”点“背景校准”再点“微调”，对正后会提示光路最佳即可。

- 使用背景校准时注意：（1）样品池要干净，（2）管路中要加满水，（3）气泡要排干净，（4）没有起雾的状态。

- 一般循环泵系统只能用水做介质，不能用甲苯、丁酮、乙醚、乙醇等机溶剂做介质，这样会腐蚀管路和密封系统。

- 为不使仪器长期处于疲劳状态，在连续使用仪器10个小时以上，要关机2个小时。

- 为使测试结果一致，要求操作人员要保证遮光率、分散超声时间、取样方法、分散剂等测试条件要一致。

- 不要对“设置”菜单中的参数进行修改，如光学参数、测试参数、图形参数、SOP参数等，这些参数会影响测试结果。

- 循环池里面的水位计要注意清理，上面不能脏，否者会导致不进水或进水后无法停止。

- 样品池、管路要定期清理，发现脏后要及时清理，如果没有脏也要每周维护一次，以免出现异常或数据不正确时还不知道。