CMT4304万能试验机操作规程

- 设备使用前注意事项：

  - 本机无论运输过程还是移动过程均不能放倒。

  - 每次使用前检查整机外部连线是否接好，若没有接好，按照下述次序接线：连接各传感器与标识接口间的信号线   插接计算机与主机的USB通讯电缆    插接打印机与计算机的电缆    插接电源线。

  - 任何时候都不能带电插拔电源线，否则容易损坏电气控制部分。

  - 每次使用或更换夹具前需调整好限位保护装置，防止操作失误带来的传感器、夹具等部件的损坏。

  - 试验过程中，试验人员不能远离试验机。

  - 试验过程中，除停止按键和急停开关外，不要按控制盒上的其它按键，否则会影响试验结果。

  - 变换小力传感器时，切记更换试验软件，否则很容易发生超载而损坏小力传感器。

  - 试验结束后，切记关闭所有电源。

- 试验

2.1开机：试验机    打印机    计算机

注意：★ 试验机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置，所以务必严格按照上述开机顺序开机。

- 每次开机后预热5～10分钟，待系统稳定后，才可进一步使用。若刚刚关机，需要再开机，或者从急停状态到解除急停状态，至少保证1分钟的时间间隔。

  - 运行软件。双击电脑桌面POWERTEST图标，进入试验软件，选择好联机用户名和密码,选择对应的传感器及引伸计后击“联机”。

  - 安装夹具。根据试样情况准备好夹具，若夹具已安装到试验机上，则对夹具进行检查。

  - 点击“试验部分”里的新试验，选择相应的试验方案，输入试样的原始用户参数，多根试样直接按回车键生成新记录。

  - 夹持试样。先将试样夹在接近力传感器一端的夹头上，点击力窗口的“清零”按钮将力值清零，消除试样自重，夹持试样的另一端。

  - 根据试样的长度及夹具的间距设置好限位装置。

  - 如需使用电子引伸计或大变形则把电子引伸计或大变形装夹在试样上。

注意：★ 大变形在不使用时，将两夹头放入保护装置内，或将其旋转开，以免在移动横梁过程中撞坏夹头。

  - 点击“运行”，开始自动试验。试验结束后，软件显示试验结果。

  - 如有下一根试样，则重复上述2.5～2.8步骤。

  - 试验完成后，点击“生成报告”,打印试验报告。

  - 结束试验后，按下述顺序关机：试验窗口及软件    试验机    打印机    计算机。