Rigaku XRD 衍射仪操作规程

- 仪器开机部分：

  - 开启电源：合闸，开启主机电源及循环冷却水电源，确保冷却水系统中的按扭处于RUN的位置；；

  - 开启电脑右侧主机稳压源，即向上拨动开关；

  - 开启电脑主机电源后，开启控制柜电源即插排上红色按钮；

  - 开启衍射仪电源，向下拨动XRD面板中Power下面的白色按扭“On”，此时白色灯亮；

  - 顺时针拧动钥匙，拨动X-Ray 下面的白色按扭“On”，此时大红灯亮，小红灯闪烁；

  - 升电压电流：从开始的20kV/2mA按按扭档位逐级升高至40kV/30mA;电压电流要对等上去；每一档至少停留5分钟。升高至40kV/30mA后，也至少要等待5分钟后才可以使用。

  - 拧钥匙，打开窗户，放入样品之后关闭窗户；

二、软件部分

- 开启桌面上的X射线衍射仪软件图标“MSAL”测量控制按钮，进入软件界面；

- 点击 “开始“按钮 ；

- 进入操作界面：注意：本界面只有以下提到的按扭可以点击或者修改，其余按扭不得点击！！

- 输入样品名称、操作者姓名；

- 扫描方式为连续扫描，扫描速度一般不要过快；

- 起始角 和 终止角 通过 手动输入改变起始角不得大于上次测量的终止角！

- 点击 执行，开始测量直到测试结束；

- 如果测量过程中出现问题，请点击 停！。

- 中间开门取换样品前，注意要先顺时针拧钥匙！

三、存储数据及关机

- 测量数据放在D盘—xxd-data 文件夹中；

- 用U盘拷出TXT类型的数据，可在自己计算机上用jade软件进行处理；进行物相分析等。或者直接用桌面上的jade软件调出数据进行分析；

四、关机

1、和升电压电流过程类似；同步并缓慢降低电压电流；最终降低到20kV/2mA；降低电压电流总过程不得低于5分钟！

- 拨动X-Ray 下面的白色按扭“Off”关闭X-Ray;

- 确保X 光管不烫手，关闭Power-off按扭；

- 关闭控制柜电源后，关闭电脑主机电源；

- 关闭稳压源；

- 关闭墙上冷却水电源及总电源。

- 打扫实验台，登记！