HBRV-187.5型电动布洛维硬度计操作说明

- 接通电源（11），打开开关（13），触摸面板（10）数码管亮。

- 根据被测试件材料的软硬程度，按照表3选择标尺，顺时针转动变荷手轮（9），

确定总试验力。

- 把压头（5）朝主轴孔中推进，贴紧支撑面，将压头柄缺口平面对着螺钉，把

压头止紧螺钉（4）略拧紧，然后将被测试件置于试台（6）上。

- 旋轮（8）顺时针转动，升降螺杆上升，应使试件缓慢无冲击地与压头接触，

直至硬度计百分表小指针从黑点移到红点，与此同时长指针转过三圈垂直指向

“C”处（当测试HBR硬度值时，长针指向“B”处。测试布氏、维氏硬度时，不

需要对零位），此时已施加了98.07N（10kg）初试验力，长指针偏移不得超过

5个洛氏硬度单位，若超过此范围不得倒转，应改换测点位置重做。

- 转动硬度计表盘（3），使长指针对准“C”位。

- 按触摸面板“START”键，电机开始运转，自动加主试验力，总试验力保持时间

到，电机转动，自动卸除主试验力。

- 此时，硬度计百分表长指针指向的数据即为被测试件的硬度值（当测定HBR

硬度时，硬度值从内圈数值中读取）。

- 硬度计测试的总试验力保持时间为5秒，时间长短由触摸面板的上下键选择。

- 反向旋转旋轮，使试台下降，更换测试点，重复上述操作。

- 在每个试件上的测试点不少于五点（第一点不计）。对大批量零件检验，测试

点可适当减少。

HRS-150型数显洛氏硬度计操作说明

- 测试HRC标准硬度块，按表1选择试验力1471N（150kg）和金刚石压头。顺

时针转动变荷手轮，确定总试验力。

- 把压头（5）朝主轴孔中推进，贴紧支撑面，将压头柄缺口平面对着螺钉，压

头止紧螺钉（4）略微拧紧，然后将HRC硬度块置于试台（6）上。

- 按      键，光标移至“修改”处，按OK处。显示“修改项目”表格，选中

“测量标尺”再按OK键，主屏幕展现12个硬度测试标尺，选中HRC，按OK

键，屏幕恢复到测试状态。

- 按照3条操作方法，再选择测试硬度的换算标尺和保荷时间。

- 旋轮（8）顺时针转动，升降螺杆（7）上升，应使试件缓慢无冲击地与压头接

触，直至硬度计显示在570~610之间时，此时试台（6）停止上升，硬度计自

动加试验力。（当试台上升速度过快，显示值超过610时，蜂鸣器长响，提示

操作错误，应下降试台，改换试件位置再测试）。

- 自动加试验力，保持时间为5秒，此时秒数倒计时，从5~0，时间到电机转动，

自动卸除试验力，蜂鸣器响，读取显示屏的硬度测试值。注意：加卸试验力时，

严禁转动变荷手轮（9），如用力旋转会使内部齿轮错位，试验力出现混乱。

- 反向旋转旋轮（8），试台（6）下降，更换试件测试点，重复上述操作。

- 在每个试件上的测试点不少于五点（第一点不计）。对大批量零件检验，测试

点可适当减少。

- 光标移至“打印”键，按OK键，打印输出。完成操作。